Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Изменения  по срокам действия методик выполнения измерений,

включенных в ч.1-3

Реестра методик выполнения измерений,

допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды

( по состоянию на 01.01.2009 г.  в пяти томах)

| № п/п | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений, ПО – предел обнаружения | Регистрационный номер* | Изменение срока действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды Сточные воды Подземные воды |  |  |  |  |
| 1. | М 01-37-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (цинка, хрома, алюминия, бериллия, молибдена, стронция) в пробах природных и сточных вод атомно – абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно – абсорбционном спектрометре МГА-915 Свидетельство № 224.01.06.027/2006 (выдaно РФ) |  | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. |
|  | Алюминий Д- 0,001 – 0,002 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,002 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 33% Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 29% | 3.2.1.19-0009 3.2.2.14-0008 3.2.3.10-0006 |  | (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 06-2006 от 29.06.2006 г. |
|  | Бериллий Д- 0,0005 – 0,002 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,002 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 33% | 3.2.1.20-0009 3.2.2.15-0008 3.2.3.11-0006 |  |  |
|  | Молибден Д- 0,001 – 0,002 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,002 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 33% Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 29% | 3.2.1.21-0009 3.2.2.16-0008 3.2.3.12-0006 |  |  |
|  | Стронций Д- 0,005 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 33% Д- 0,02 – 0,2 вкл. мг/дм3 П- ± 29% Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 29% | 3.2.1.22-0009 3.2.2.17-0008 3.2.3.13-0006 |  |  |
|  | Хром Д- 0,0005 – 0,002 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,002 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 33% Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 29% | 3.2.1.18-0009 3.2.2.13-0008 3.2.3.9-0006 |  |  |
|  | Цинк Д- 0,1 – 0,2 вкл. мг/дм3 П- ± 29% Д- 0,2 – 0,4 вкл. мг/дм3 П- ± 22% Д- 0,4 – 8,0 вкл. мг/дм3 П- ± 20% | 3.2.1.17-0009 3.2.2.12-0008 3.2.3.8-0006 |  |  |
| 3. | 01-29-2006. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов (марганца, кобальта, меди, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно – абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно – абсорбционном спектрометре МГА-915 Свидетельство № 224.01.06.026/2006 (выдaно РФ) |  | Отмена ограничения срока действия Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 06-2006 от 29.06.2006 г.) Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 06-2006 от 29.06.2006 г.) |
|  | Железо Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.29-0010 3.2.2.24-0009 3.2.3.20-0007 |  |  |
|  | Кадмий Д- 0,0001 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,02 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,0001 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,0001 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% | 3.2.1.27-0010 3.2.2.22-0009 3.2.3.18-0007 |  |  |
|  | Кобальт Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.25-0010 3.2.2.20-0009 3.2.3.16-0007 |  |  |
|  | Марганец Д- 0,0003 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.23-0010 3.2.2.18-0009 3.2.3.14-0007 |  |  |
|  | Медь Д- 0,0005 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.24-0010 3.2.2.19-0009 3.2.3.15-0007 |  |  |
|  | Никель Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.26-0010 3.2.2.21-0009 3.2.3.17-0007 |  |  |
|  | Свинец Д- 0,0005 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 39% Д- 0,001 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 34% Д- 0,005 – 0,025 вкл. мг/дм3 П- ± 26% Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.28-0010 3.2.2.23-0009 3.2.3.19-0007 |  |  |
| 4. | Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.04.67/2007 (выдaно РФ) Д- 0,005 – 0,01 вкл. мг/дм3 П- ± 50% Д- 0,01 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 35% Д- 0,5 – 50,0 вкл. мг/дм3 П- ± 25% | 3.2.1.32-0013 3.2.2.27-0012 3.2.3.23-0010 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 10-2009 от 29.09.2009 г.) |
| 5. | Молибден М 01-28-2007 Методика выполнения измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.70/2007 (выдaно РФ) Д- 0,025 ÷ 0,1 вкл. П- 24% Д- 0,1 ÷ 0,25 вкл. П- 16% | 3.2.3.27-0014 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № от 04.12.2008 г.) |
| 6. | Никель М 01-38-2006 Методика выполнения измерения массовой концентрации никеля в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 224.01.03.091/2006 (выдaно РФ) Д- 0,01 – 0,05 вкл. мг/дм3 П- ± 35% Д- 0,05 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 14% Д- 0,5 – 4,0 вкл. мг/дм3 П- ± 9% | 3.2.1.1-0001 3.2.2.1-0001 3.2.3.1-0001 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 7. | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000. МВИ массовой концентрации анионных поверхностно – активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 223.1.01.04.05/2009 (выдaно РФ) Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,01 – 1,0 вкл. мг/дм3 П- ± 30% Д- 1,0 – 2,0 вкл. мг/дм3 П- ± 20% | 3.2.1.34-0015 3.2.2.29-0014 3.2.3.25-0012 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 10-2009 от 29.09.2009 г.) |
| 8. | Фенол (карболовая кислота, гидроксибензол), фенолы суммарно ПНД Ф 14.1:2:4.182-02. МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 224.01.04.029/2006 (выдaно РФ) Д- 0,0005 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 60% Д- 0,001 – 0,01 вкл. мг/дм3 П- ± 50% Д- 0,01 – 1,0 вкл. мг/дм3 П- ± 35% Д- 1,0 – 25,0 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,0005 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 50% Д- 0,005 – 0,05 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,05 – 25,0 вкл. мг/дм3 П- ± 17% | 3.2.1.31-0012 3.2.2.26-0011 3.2.3.22-0009 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 9. | Хром (VI) М 01-41-2006 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего и хрома (VI) в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.438/2006 (выдaно РФ) Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,1 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 15% | 3.2.1.2-0002 3.2.3.2-0002 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 10. | Хром М 01-41-2006 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего и хрома (VI) в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.438/2006 (выдaно РФ) Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 30% Д- 0,1 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 20% | 3.2.1.2-0002 3.2.3.2-0002 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 11. | Цинк ПНД Ф 14.1:2:4.183-02. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 224.01.04.034/2005 (выдaно РФ) Д- 0,005 – 0,05 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,05 – 2,0 вкл. мг/дм3 П- ± 15% | 3.2.1.33-0014 3.2.2.28-0013 3.2.3.24-0011 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 10-2009 от 29.09.2009 г.) |

*) в графе «Регистрационный номер»   номера МВИ приведены в следующем порядке:  поверхностные, сточные и подземные  воды

| № п/п | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений, ПО – предел обнаружения | Регистрационный номер* | Изменение срока действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и донные отложения, промышленные и бытовые отходы, природные ресурсы, сырье и продукция |  |  |  |  |
| 12. | М 03-03-2007 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 223.1.03.04.71/2007 (выдaно РФ) Д- 0,0005 – 0,25 вкл. мг/дм3 П- 45% Д- 0,25 – 20,0 вкл. мг/дм3 П- 35% | 3.3.0.1-0001 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2012 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2008 от 29.01.2008 г.) |
| Атмосферный воздух, промышленные выбросы, выбросы от передвижных источников |  |  |  |  |
| 13 | МВИ «Определение концентрации уксусной кислоты в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с ванадатом аммония» Д – 1,5 – 130,0 мг/м3 П – 21/5 % | 1.4.111.4 | Продление срока действия до 01.01.2013 г. | Разрешение на продление действия МВИ ( Письмо Госстандарта 03-19/1154р от 21.05.2012 г.) |